《智能网络与计算》期末大报告

2025-2026学年第一学期

论文  ID：_____________1__________________________

英文题目：__EasySpiro- Assessing Lung Function via Arbitrary Exhalations on Commodity Earphones__

中文翻译：EasySpiro——通过普通耳机上的任意呼气来评估肺功能__

姓    名：____________杨皓翔_________________________

学    号：____________2023150139____________________

撰写时间：________2026年1月5日_____________________

其他组员：_______张恩实、黄御凯______________________

撰写须知： - 请严格按照模板提供的一级大标题撰写报告，可根据需要可自行添加二级、三级小标题。不要更改报告格式、字体等，确保报告格式的统一性。 - 报告格式统一规定如下：（1）正文部分中文字采用楷体、小四，西文字采用Times New Roman；（2）标题采用宋体，各级标题的字号从小二依次递减；（3）正文行间距采用1.2倍行距，段前0.25倍行距，段后0.25倍行距。 - 大报告的评分主要依据是：格式排版、报告内容、独立思考等。其中，报告内容主要从完整性、准确性和丰富性三个方面考察，独立思考则考察是否有对所读内容的批判性思考。报告中必须包含对于论文中所涉及到的技术点进行展开论述与讲解。报告尽可能做到图文并茂、内容充实、格式美观。 - 报告提交时请转化成PDF格式，并按“paperID-姓名.pdf”方式命名。同时，请将论文PPT一并提交，PPT命名方式与大报告命名方式保持一致。 - 模板中灰色斜体字为报告撰写说明，在最终提交版中需要删除。 - 除封面和参考文献以外，报告正文部分的页数不少于20页。 - 报告提交的截止时间为：2026年1月5日晚23:59。

摘  要

肺功能检测（PFT）是呼吸系统疾病诊断与长期随访的核心手段，其中最常用的是基于肺量计的用力肺活量测试（spirometry），需要受试者在专业指导下完成“最大吸气后快速、用力、持续≥6秒”的呼气动作，以获得FVC、FEV1、PEF与FEV1/FVC等指标。

然而，最大用力动作对老年人、慢阻肺/哮喘患者等群体负担较大，且居家测量缺少质量控制与反馈，导致数据可用性与依从性受限。

针对这一痛点，EasySpiro提出一种基于普通耳机（双麦克风+IMU）采集“任意/非最大用力呼气”来估计肺功能指标的新范式：系统首先从耳机音频提取时频特征，并利用IMU表征呼气用力程度；随后通过最大用力呼气谱图重建（U-Net+跨模态融合）将“随意呼气”映射为“理想最大用力模式”；最后以ViT为骨干进行多指标回归预测。

为解决“用力程度无显式标注”的难题，论文引入自监督IMU预训练（LIMU-BERT）+基于PEF排序的对比/二分类微调来学习努力程度嵌入。作者与医院合作采集50名受试者（含36名患者）的多努力等级呼气数据集，并报告总体平均百分比误差约7%，其中FVC 8.08%、FEV1 7.12%、PEF 4.50%、FEV1/FVC 6.35%。

总体而言，EasySpiro把PFT从“必须最大用力”推进到“可用随意呼气”，兼顾可用性与一定精度，为可穿戴/居家肺功能评估提供了新的技术路线与研究空间。

- 研究背景及意义

- 研究背景与动机

- spirometry的临床重要性与门槛

spirometry是最常见的PFT，输出FVC、FEV1、PEF、FEV1/FVC等用于诊断与监测慢阻肺、哮喘等疾病进展。传统流程要求最大努力呼气并持续至少6秒，且通常需要临床人员指导以保证质量 ；标准化与质量控制亦是国际指南长期强调的重点

- 居家/移动肺功能评估的需求与不足

居家肺功能监测可以更早发现急性加重、提升随访频率，但现实中“设备成本、使用体验、缺少教练式反馈与质量控制”导致普及受限。SpiroSmart等工作已指出家庭肺活量测量缺少 coaching/feedback/quality control 机制，影响可接受测量的获得

- “最大用力”是移动/可穿戴PFT的主要瓶颈

既有移动端肺功能估计多数仍要求“最大用力吹气”或类似受控动作：

- SpiroSmart：手机麦克风记录最大用力吹气并结合信号处理估计流量/指标

- EarSpiro：耳机记录气流声，在测试动作中估计F-V曲线（含吸气/呼气），

- 采用CNN+RNN并做分段跟踪

- ExhaleSense：面向手机“吹气式”spirometry，重点在检测高质量用力呼气与

- 质量评估，再回归FEV1/FVC等

上述方法对用户动作要求高，且在病患群体中依从性与可重复性仍是挑战。

- EasySpiro动机

EasySpiro希望把PFT从“最大努力呼气”解耦出来，改为利用更自然的、非最大努力的随意呼气来推断肺功能，从根本上降低用户负担与失败率。

论文认为：虽然标准流程要求最大努力，但医学研究表明呼气声学/气流模式与气道阻力、肺功能存在相关性；并提出通过“重建理想最大努力模式”来对齐临床标准，从而提升可解释性与可用性 。

- 研究意义

- 实用性与可及性提升：以普通耳机为载体（双麦克风+IMU），有望降低额外硬件成本并改善佩戴便利性；“随意呼气”比“最大吹气”更易执行，尤其对老年与呼吸受限人群更友好。

- 方法学创新：提出“最大努力谱图重建→指标预测”两阶段范式，将无标准动作输入映射到可对齐临床的中间表征；并用自监督IMU学习解决“努力程度无标签”的关键难点 。

- 研究前瞻性：为可穿戴健康从“受控强约束动作”走向“自然交互/被动或低负担采集”提供了可借鉴路线，与多模态表征学习、生成式重建、基础模型等方向天然契合。

- 数据与社区贡献：论文声称开源首个基于呼气声的PFT数据集链接，便于后续复现与对比 。

- 核心思想

- 总体目标：仅凭多次“非最大努力”呼气声音 + IMU姿态动态，估计FVC、FEV1、PEF、FEV1/FVC四项肺功能指标

- 关键难点：随意呼气的异质性极强（力度、时长、节律、噪声等），与标准最大努力动作存在“生成差距”；而“努力程度”又缺乏显式标注，难以直接监督学习

- 解决思路：

- 用IMU自监督学习得到“努力程度嵌入”；

- 用U-Net重建“理想最大努力”谱图以对齐临床过程；

- 用ViT做全局融合并回归多指标（整体流程如下Figure 2所示）

- 本文贡献

- 提出EasySpiro：首个基于耳机、面向非最大努力随意呼气的PFT估计系统

- 提出两项核心技术：最大努力谱图重建模型与IMU努力编码方法（自监督预训练+对比学习）

- 构建并评估医院协作数据集（50名受试者，含36名患者），实现约7%平均误差，并给出消融/噪声/人群分层等分析

- 提供开源数据集资源，促进后续研究

- 国内外研究现状

- 标准spirometry与质量要求

- 国际指南长期强调：spirometry是最常用PFT，需标准化流程、校准与质量控制，最大努力与可重复性是核心关注点。这也决定了很多移动端方法仍试图“复刻最大吹气动作”，否则难以与临床指标对齐。

- 手机麦克风“吹气式”spirometry：从信号处理到机器学习

- SpiroSmart (UbiComp’12)：用户对手机麦克风最大用力呼气，通过建模声学

- 传播/声道与环境来估计气流相关指标；该工作明确指出居家测量缺乏教练与质量控制问题

- ExhaleSense (PerCom’20)：把“高保真用力呼气检测”和“质量评估”作为关键

- 步骤，再用正则回归预测FEV1/FVC等，强调与ATS/ERS质量建议（如TTPF等）的一致性。

- 不足与启示：上述方法对用户动作（最大用力、对准麦克风、时长等）依赖

- 强；一旦吹气不达标，后续预测会显著退化，因此需要复杂的质量筛选与交互引导。EasySpiro则试图绕开“必须最大用力”，用“重建最大努力中间表征”的方式对齐临床标准，是方向性的差异

- 耳机/可穿戴声学：更稳定的采集位置与多模态趋势

- EarSpiro (IMWUT’22)：耳机记录气流声，采用CNN+RNN拟合声音到流速/

- 流量-容积（F-V）曲线，并解决吸气信号弱的问题；在60名受试者上报告了流速、F-V曲线误差等。

- 主动声学/超声类（如SpiroSonic, MobiCom’20）：利用手机声学感知胸壁运

- 动并转换为肺功能指标，强调与临床相关性。

- 不足与启示：EarSpiro与SpiroSonic等多仍基于“受控测试动作”或相对规范

- 的测量流程；此外，耳机端的优势在于佩戴位置固定、抗手持姿态变化，但也引入硬件差异与噪声鲁棒性挑战。EasySpiro进一步加入IMU以刻画努力程度，体现出“多模态融合”趋势

- 自然语音/咳嗽等更自然的呼吸健康评估

- 一类研究不再要求吹气，而用语音或咳嗽声推断肺功能/阻塞程度。例如移动端自然语音、单音节语音与自然讲话的肺功能估计 ，以及基于自愿咳嗽声学特征的阻塞/肺功能相关估计。MMLung进一步比较多种手机音频任务/模态在同一框架下的效果，并报告其指标误差讨论

- 不足与启示：语音/咳嗽更自然，但与标准spirometry指标之间存在更强的生理间接性、跨人群/跨设备泛化难；“中间可解释表征”与“质量控制”仍是难题。EasySpiro的“重建最大努力谱图”可视为一种对齐临床过程的解释性尝试

- 小结：EasySpiro相对现有工作的定位差异

- 现有多数：强约束动作 → 直接预测指标/曲线（或先做质量筛选）。

- EasySpiro：弱约束随意呼气 → 重建最大努力“标准形态” → 再预测指标，并用IMU自监督学习补齐“努力程度”这一关键隐变量 。
    这使其在用户体验上更有优势，但也带来“重建误差传播、数据规模与泛化、临床一致性验证”等新的挑战。

- 研究内容

- 主要挑战及创新点

- 技术难点总结：

- 技术难点1：随意呼气的强异质性与“生成差距”

随意呼气在力度、时长、开始瞬间、呼气过程起伏等方面差异显著，导致直接从原始谱图回归肺功能指标容易被“动作差异”淹没。论文提出“生成差距（submaximal vs maximal）”并用重建模块显式建模该差距，借由重建监督损失提供更强的学习信号

- 技术难点2：努力程度无显式标签

努力程度是决定呼气声与肺功能映射稳定性的关键变量，但通常没有直接标注。EasySpiro观察到：用户用力时身体摆动更明显，IMU信号变化更大，可作为努力程度代理 。因此引入IMU并设计自监督编码器学习努力表征

- 技术难点3：多次呼气数量不稳定、输入缺失与鲁棒性

用户不一定完成5次有效呼气。论文通过通道mask、随机移位等数据增强，模拟“少次呼气/任意顺序/时间偏移”等情况，提高重建模型对输入缺失的鲁棒性。

- 创新点总结：

- 两阶段学习框架：最大努力谱图重建 + 指标预测，提高可解释性并对齐医

- 学流程。

- IMU努力编码：LIMU-BERT自监督预训练 + 基于PEF排序的对比/二分类

- 微调，将隐变量“努力程度”显式注入模型。

- ViT用于谱图全局融合：相对ResNet更强调全局特征融合能力，并在消融

- 中验证收益。

- 面向真实患者人群的评估与开源数据：医院协作数据集、疾病/年龄/BMI分

- 层与噪声影响分析。

- 技术路线及实现

- 硬件与数据采集

- 载体：一副改装耳机，配置双麦克风采集呼气声，双IMU采集姿态/摆动

- 采样率：音频48 kHz，IMU 50 Hz；用网络时间戳对齐起始点，误差<1ms

- 环境噪声：房间约60–70 dB，为典型室内环境；呼气声范围约42–105 dB

- 音频预处理与特征提取

- 呼气起始点检测：仅靠音频能量峰值在嘈杂环境可能失败，论文利用IMU

- 在开始吹气时的显著变化来辅助定位起始点（思想是“吹气时身体/头部会产生瞬时摆动”）。

- 时频表示：对齐到起始点后截取固定长度音频段（论文示例为提取12秒），

- STFT窗口64ms、相邻窗口重叠32ms，并用64个Mel滤波器降维，缓解高维谱图问题。

- 硬件噪声模板相减：由于低成本硬件存在内部噪声，论文在完全静默环境记

- 录“环境/硬件噪声模板”，并从后续录音中相减以降低系统性噪声 。

- IMU努力编码

核心假设：更用力的呼气会带来更显著的IMU信号变化；IMU变化程度可帮助判断“当前呼气与最大努力之间的距离/差距”，从而指导谱图重建。

- 自监督预训练：LIMU-BERT

论文采用LIMU-BERT作为IMU编码骨干，并在大规模IMU数据集上以随机mask方式预训练以学习通用时序表征。LIMU-BERT本身是将BERT式掩码建模思想适配到IMU数据的轻量自监督表征学习框架

- 努力编码微调：基于PEF排序的对比/二分类学习

努力程度无标签，但我们常能判断“同一人两次呼气哪次更用力”。论文利用对应的PEF值来比较用力大小，并以此构造二分类标签：若PEF(IMU1) > PEF(IMU2)则label=0，反之label=1。（对应论文公式1，如下图所示）

这里借助医学认识：PEF出现在呼气早期，且与用力程度相关，常被认为是 effort dependent（努力相关）。通过BCE损失微调编码器与MLP头，最终得到努力嵌入向量，用于后续跨模态融合 。

- 最大努力呼气谱图重建（Maximal Exhalation Reconstruction）

- 目标：输入为同一用户多次随意呼气的谱图（多通道张量）以及对应努力

- 嵌入，输出“理想最大努力呼气谱图”。论文默认使用5次非最大努力呼气来重建最大努力模式，理由是临床也常要求多次尝试以保证可用性 。

- 模型结构：U-Net + Fusion Block

U-Net用于像素级（时频格点）重建，具有编码器-解码器与跳连结构，适合保留局部细节并做整体映射（U-Net经典论文见ARXIV）。

Fusion Block将IMU努力嵌入映射并与谱图特征在瓶颈/多尺度处融合（如下Figure 5展示该结构）

- 数据增强与鲁棒性设计

为模拟“呼气次数不足/顺序任意/时间偏移/噪声”等实际情况，重建阶段采用：通道顺序shuffle、随机mask若干通道、沿时间轴随机平移谱图、加高斯噪声等增强策略 。这也解释了为什么仅3次呼气仍能维持可接受误差：因为训练时已通过mask增强学到“缺失通道”的重建能力 。

- 肺功能指标预测（PFT Indicator Prediction）

重建得到的“最大努力谱图”被当作图像样本输入预测网络。论文采用ViT作为骨干，以获得更强的全局融合能力（ViT基本思想见ARXIV），并输出FVC、FEV1、PEF、FEV1/FVC四个连续值 。

在消融中，作者对比ResNet与ViT，发现ViT在该任务上更能提取谱图全局信息，且不易过拟合于有限数据分布 。

- 训练与优化要点（主要设计与优化）

- 两阶段学习带来额外的监督信号：重建阶段的“生成谱图 vs 真实最大谱图”

- 差异损失，为最终预测提供更可控的中间目标，从而提升效果与可解释性。

- 优化器/正则：论文参考AdamW（解耦权重衰减）等现代训练策略；AdamW

- 思想源于“将权重衰减从自适应梯度更新中解耦”

- 自监督表征：LIMU-BERT的引入体现“用无标签大数据预训练→小数据微调”

- 的范式迁移

- 相关技术介绍

- FVC/FEV1/PEF/FEV1-FVC是什么？

FVC：用力呼气可呼出的总气量（肺活量）。

FEV1：用力呼气第一秒呼出的气量，反映气道阻塞程度。

PEF：峰值呼气流量，通常出现在呼气早期，且与努力相关

FEV1/FVC：阻塞性疾病常用比值指标。

这些指标在临床spirometry中是最常用的输出，标准化指南对此有明确规范

- 谱图（spectrogram）是什么？为什么能用于肺功能？

谱图把声音信号变成“时间-频率-能量”的二维图像。呼气时的湍流、气道狭窄导致的流速变化，会改变呼气声的频谱分布；因此谱图中可能包含与气流、阻塞程度相关的特征。EarSpiro等工作已用声学到流速/曲线的学习验证该思路

- U-Net为什么适合重建？

U-Net是经典的编码器-解码器结构，适合把输入图像映射为输出图像（分割/重建等），并通过跳连保留细节信息。EasySpiro把“随意呼气谱图→最大努力谱图”的映射视为图像到图像问题，因此用U-Net自然。

- 自监督学习与LIMU-BERT在IMU上的意义

IMU数据很难人工标注，但自监督可以通过“遮挡一部分信号并预测它”等任务学习通用表示。LIMU-BERT把BERT的mask思想引入IMU时序，在多数据集上证明可提升下游任务效果

- Vision Transformer（ViT）为何用于谱图回归？

ViT把图像切成patch序列，用Transformer做全局注意力融合，擅长建模远距离依赖。谱图中“不同时间段/不同频带”的联合模式可能与肺功能相关，因此全局建模有潜在优势。

- 性能评估

  - 实验设置

- 数据集与受试者：与医院合作采集包含50名受试者（其中36名为多种疾病患者）的多努力等级呼气声音数据集

- 采集设备与采样率：音频48 kHz，IMU 50 Hz；网络时间戳对齐误差<1ms

- 验证方式：整体性能评估使用LOSO（leave-one-subject-out）验证 ；消融实验采用10-fold交叉验证

- 对比基线：论文将既有方法在其原始数据集与本数据集上对比（如下图Table 2），并指出本数据集以非最大努力为主，导致一些“依赖最大努力”的方法性能下降。

  - 评价指标

- 百分比误差（Percentage Error）：论文用该指标衡量预测值与真值（临床设备输出）差异，并用CDF与箱线图呈现误差分布（Figure 10）。

- 系统延迟（Latency）：分别在CPU与GPU上统计预处理、重建、预测以及总耗时（Table 3）。

- 鲁棒性/分层分析：按疾病、年龄、BMI、性别分组对比误差（Figure 13–15），并分析噪声SNR对误差的相关性（Figure 16） 。

  - 性能评价

- 总体预测精度

LOSO下四项指标平均百分比误差：FVC 8.08%、FEV1 7.12%、PEF 4.50%、FEV1/FVC 6.35%（Figure 10）。

论文指出相较需要最大努力的相似工作，误差略高，但考虑到本工作使用的是更轻松的非最大努力呼气，仍具有实用价值 。此外论文提到医疗级设备常以5%误差为设计容忍目标，但约7%误差在研究/标准中也被观察到（文中引用其参考文献[3,10,18]） 。

- 呼气次数减少的影响

在3/4/5次呼气输入下，系统误差仍保持可接受，论文解释这是因为重建阶段通过mask增强“用少量通道也能重建”的能力（Figure 11）。

意义：这直接对应实际落地场景：用户可能只完成3次有效呼气，系统仍可工作，提升可用性。

- 系统延迟与可部署性

Table 3显示：CPU总耗时约3秒，GPU约0.5秒；论文认为PFT非实时任务，因此该延迟可接受 。

- 消融实验：关键模块贡献

- 去掉重建模块：性能下降，原因是重建提供“额外监督损失”并与医学流程一

- 致，提升可解释性与最终预测效果 。

- 去掉IMU或去掉IMU编码器：若完全不使用IMU，平均误差超过20%；

- 加入IMU可降低误差，而使用论文设计的自监督IMU编码器可进一步显著降低误差，证明努力编码有效 。

- ResNet vs ViT：ViT优于ResNet，论文解释为其更擅长全局融合且不易过拟

- 合，具备更强分布适应潜力

- 人群分层与噪声影响

论文按疾病、年龄、BMI、性别分组给出误差箱线图（Figure 13–15），并分析噪声SNR与误差的相关性为-0.16（Figure 16），说明噪声对误差有一定影响但相关性不强 。

- 论文评述

  - 论文优点

- 问题定义具有实际价值：从“最大努力”转向“随意呼气”，直击居家/可穿戴PFT的体验瓶颈

- 技术路线清晰且可解释：用“最大努力谱图重建”作为中间目标，既增强监督信号，也与临床过程更一致，论文明确强调这提升了解释性

- 努力编码设计巧妙：利用IMU变化作为努力代理，并用自监督预训练+PEF排序弱监督学习努力表征，解决“无标签隐变量”的关键难题

- 评估较全面：LOSO总体精度、次数鲁棒性、延迟、消融、噪声与人群分层都有覆盖

- 与既有工作的清晰定位：相对Spir oSmart/EarSpiro/ExhaleSense等仍依赖受控用力动作的路线，EasySpiro提出了更“低负担”的新范式

  - 论文不足

- “用PEF作为努力排序标签”的循环依赖风险

论文用PEF比较两次呼气谁更用力 ，而PEF本身又是最终要预测的指标之一 。这可能引入一种“标签泄漏式的偏置”：努力编码器在训练时直接利用了与目标强相关的变量，导致评估时难以判断努力编码是否真正学到了可泛化的“努力”概念，还是学到了与PEF相关的捷径。

改进建议：未来可考虑用与肺功能无直接重合的外部努力标注（如口部压力传感、呼气阻力装置的机械反馈）或以“同一人同一时段的相对用力排序”作为更纯粹的监督信号。

- 重建阶段的“误差传播”与不确定性缺失

两阶段框架中，重建误差会传递到预测阶段；论文展示“有重建更好” ，但缺少对“何时重建失败、失败后预测是否可靠”的不确定性建模。

改进建议：引入不确定性估计（如MC Dropout、深度集成、分位数回归）并在输出端给出置信区间；或用端到端联合训练+一致性约束减少误差累积。

- 数据规模与外部泛化仍不足

数据集为50人，其中36名患者 ，规模对深度模型（U-Net+ViT）而言偏小。论文虽用自监督预训练缓解，但跨医院、跨地区、跨语言/口型、跨耳机硬件的泛化仍未充分验证。

改进建议：

- 做跨设备/跨场景域适配（domain adaptation）或设备无关特征学习；

- 做外部验证集（另一家医院/家庭环境）与前瞻性临床试验；

- 采用更轻量的模型并进行联邦学习/隐私保护学习（也与其引用的移动

- 数据匿名化研究方向相关 ）。

- 与ATS/ERS标准的对齐仍主要停留在“形式对齐”

论文强调重建最大努力模式“与医学过程一致” ，但对ATS/ERS 2019标准中的可接受性/可重复性判据（如起始判据、呼气平台、重复性阈值等）如何在随意呼气场景下重新定义，讨论不够深入

改进建议：提出新的“随意呼气PFT质量标准”，或借鉴ExhaleSense式质量指标体系，把质量控制模块显式加入系统闭环

- 隐私与伦理讨论偏少

呼气声与IMU可能携带身份/健康敏感信息，尤其在可穿戴长期采集中更突出；论文未系统讨论数据安全、可撤回机制、端侧处理与最小化采集原则。

改进建议：补充隐私威胁建模与缓解策略，如端侧特征提取、差分隐私、可解释告知与用户控制。

潜在改进方向 / 研究方向：

- 端到端联合生成-预测与多任务学习

将重建与预测联合训练：一方面保持“重建最大努力谱图”的中间监督，另一方面加入“直接预测”支路做知识蒸馏/一致性约束，提升鲁棒性并减少误差传播。

- 更强的跨域泛化：设备无关、环境无关、人群无关

- 设备：不同麦克风频响、IMU噪声、佩戴位置差异；

- 环境：家庭噪声、回声、风噪；

- 人群：年龄、疾病类型、口型/语言习惯。

可引入域对抗学习、自监督对比学习、合成噪声增强等策略，并做跨域基准评测。

- 个性化校准（few-shot personalization）

借鉴EarSpiro对“日常漏斗/口器替代物”的迁移学习与少量真值校准思路：允许用户在首次使用时做1–2次标准测试（或在医院测一次），之后长期用随意呼气跟踪“相对变化”，把“绝对精度”压力转移为“趋势监测”场景，更贴合居家随访。

- 不确定性与临床决策支持

在输出指标外给出置信度与“是否建议复测/去医院”的提示；把系统定位为“筛查与趋势监测”而非替代临床确诊，提高落地可行性。

- 更自然的交互闭环：从“随意呼气”到“无感呼吸”

结合语音/咳嗽/日常说话模态（相关研究已证明可行但间接性强），与随意呼气形成多模态互补：当随意呼气质量差时，用语音/咳嗽支路提供弱估计或辅助判别，构建“多源一致性”系统。

  - 课程建议

建议课程在论文阅读之外加入：

- 复现导向的作业（鼓励从开源数据/代码复现一个模块，如IMU自监督或谱图重建），提升工程与科研闭环能力；

- 增加医学测量标准与可用性评估专题（如ATS/ERS标准解读），帮助同学更好理解“系统指标误差”与“临床可接受性”之间的差异

  - 其它

个人认为EasySpiro最值得学习之处在于：它没有在既有“最大吹气+质量筛选”的路径上做局部改良，而是重新定义输入形态（随意呼气）并用“可解释中间表征（最大努力谱图）+自监督努力编码”把难题拆解成可学习的子问题 。这类“从用户体验出发反推算法结构”的系统论文思路，对智能网络与计算领域做可落地健康感知研究非常有启发。

- 参考文献

- Xu and Xie et al. EasySpiro: Assessing Lung Function via Arbitrary Exhalations on Commodity Earphones. ACM MobiCom, 2025.

[2] American Thoracic Society & European Respiratory Society. Standardization of Spirometry 2019 Update: An Official ATS/ERS Technical Statement, 2019.

ATS JOURNALS

[3] E. C. Larson, M. Goel, et al. SpiroSmart: Using a Microphone to Measure Lung Function on a Mobile Phone. UbiComp, 2012.

UBICOMP LAB

[4] W. Xie et al. EarSpiro: Earphone-based Spirometry for Lung Function Assessment. IMWUT, 2022.

WENTAO XIE

[5] M. M. Rahman et al. ExhaleSense: Detecting High Fidelity Forced Exhalations to Estimate Lung Obstruction on Smartphones. PerCom, 2020.

EECS

[6] R. Tan et al. LIMU-BERT: Unleashing the Potential of Unlabeled Data for IMU Sensing Applications.

TANRUI

[7] A. Dosovitskiy et al. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale (ViT). arXiv:2010.11929.

ARXIV

[8] O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. arXiv:1505.04597.

ARXIV

[9] I. Loshchilov, F. Hutter. Decoupled Weight Decay Regularization (AdamW). arXiv:1711.05101, ICLR 2019.

ARXIV

[10] ScienceDirect Topics. Peak Expiratory Flow (PEF) — effort dependent portion of expiratory flow.

SCIENCEDIRECT

[11] X. Song, B. Yang, et al. SpiroSonic: Monitoring Human Lung Function via Acoustic Sensing on Commodity Smartphones. MobiCom, 2020.

PITT SITES

[12] M. Mosuily et al. MMLung: Moving Closer to Practical Lung Health Estimation using Smartphones. Interspeech, 2023.

ISCA ARCHIVE

[13] E. Nemati et al. Estimation of the Lung Function Using Acoustic Features of the Voluntary Cough. EMBC, 2020.

EUROPE PMC

- 附录

A. 缩略语表

PFT：Pulmonary Function Test（肺功能检测）

FVC：Forced Vital Capacity（用力肺活量）

FEV1：Forced Expiratory Volume in 1 second（第一秒用力呼气量）

PEF：Peak Expiratory Flow（峰值呼气流量）

IMU：Inertial Measurement Unit（惯性测量单元）

STFT：Short-Time Fourier Transform（短时傅里叶变换）

ViT：Vision Transformer

LOSO：Leave-One-Subject-Out

- 插图清单

- Figure1：PFT传统方法与EasySpiro方法对比

Figure 2：系统总览

Figure 5：U-Net重建结构（用于解释Fusion Block）

Figure 10：总体CDF与箱线图（用于“性能评估”）

Figure 11/12：次数影响与消融（用于“鲁棒性/贡献验证”）

Figure 13–16：分层与噪声影响（用于“讨论与不足”）

Table1：受试者人群分布及关键肺功能指标统计（人口学与临床特征）

Table2：与现有基线方法的肺功能指标预测误差对比

Table3：EasySpiro系统各模块延迟与总体运行时间统计